FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Komory laminarnej – 1 szt.

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do

Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………….......

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | Cena jedno-stkowa netto PLN) *) | Wartość netto PLN) *) | Stawka VAT *) | Wartość brutto z podatkiem (PLN) *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komora laminarna | 1 |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  | - |  |

Odpowiadając na zapytanie ofertowe: zgodnie z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz pozostałych załącznikach, oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę:

cena brutto: ................ zł;         słownie:....................................................................................................... złotych,

- Podana przez nas cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Usługę stanowiącą przedmiot niniejszego zapytania zrealizujemy w miejscu i terminie wymaganym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego, przyjmujemy warunki w nich zawarte i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO zamieszczoną na stronie http://zamowienia.umb.edu.pl

- Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem spełniającym przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

....………….........………...…………

podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 2

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

Komory laminarnej – 1 szt.

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do

Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

| Nazwa i adres Wykonawcy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ/Model (jeśli dotyczy) |  | Producent - pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |
| UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych. |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2023. |  |  |  |
|  | II klasy bezpieczeństwa. Zgodna z normą EN12469 lub równoważną. Gwarantująca bezpieczeństwo dla produktu, Użytkownika i otoczenia. Deklaracja producenta potwierdzająca spełnianie ww. normy dołączona do oferty. |  |  |  |
|  | Wyposażona w filtry ULPA o skuteczności 99,999% dla cząstek od 0,12 do 0,3 µm zapewniające 3 klasę czystości powietrza wg ISO 14644. |  |  |  |
|  | Szerokość wewnętrzna komory minimum 1130 mm. |  |  |  |
|  | Szerokość zewnętrzna komory maksimum 1200 mm. |  |  |  |
|  | Wysokość wewnętrzna komory > 650 mm. |  |  |  |
|  | Głębokość wewnętrzna komory > 580 mm. |  |  |  |
|  | Głębokość zewnętrzna komory (po zdemontowaniu podłokietnika maksymalnie 750 mm. |  |  |  |
|  | Szyba frontowa: - Ustawiona pod kątem, skośnie w stosunku do blatu roboczego. - Nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknię-cie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia. - Przesuwana elektrycznie góra-dół (nieuchylana). - Zapewniająca wysokość roboczą 200 mm. |  |  |  |
|  | Ściany boczne transparentne, wykonane ze szkła hartowanego z wyprowadze-niami do podłączenia mediów - po 2 szt. na stronę. |  |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego. |  |  |  |
|  | Panel sterowania (z wyświetlaczem LCD) umieszczony centralnie pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora: - Wyświetlanie prędkości przepływów powietrza wylotowego i laminarnego (wskazanie jednoczesne). - Niezależny, stały pomiar przepływów powietrza w np. m/s, umożliwiający obserwację tych parametrów pracy z pozycji roboczej operatora, dla strumienia laminarnego (jeden czujnik przepływu powietrza umieszczony w przestrzeni roboczej komory pod filtrem głównym - nawiewu) i dla strumienia wylotowego (drugi czujnik umieszczony poza przestrzenią roboczą umożliwiający pomiar natężenia przepływu powietrza wylotowego - wracającego do pomieszczenia) ze wskazaniem tych parametrów na wyświetlaczu komory i uruchamianiem alarmu akustycznego i optycznego na panelu sterowania /wyświetlaczu w przypadku odchyleń od zadanych parametrów którejś lub obu z tych wartości, - Informacja o poziomie szyby frontowej, - Wyświetlanie temperatury. - Wyświetlanie łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV. - Wyświetlanie zużycia filtrów oraz lampy UV określone w %. |  |  |  |
|  | Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony, składający się z 3 segmentów z czego środkowy o szerokości przynajmniej ½ szerokości wewnętrznej komory, w części roboczej pełny – nieperforowany. |  |  |  |
|  | Oświetlenie obszaru pracy – intensywność ≥ 1100 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego. |  |  |  |
|  | Poziom emitowanego hałasu ≤ 51 dB mierzony wg normy EN 12469:2000 lub równoważnej. |  |  |  |
|  | Pod głównym filtrem demontowany dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego. |  |  |  |
|  | Wyposażenie: - Na stałe zamontowana w górnej części tylnej ściany - lampa UV z licznikiem i programatorem czasu. - Gniazdo elektryczne zlokalizowane na tylnej ścianie - 2 szt. po 1 po prawej i lewej stronie. - Statyw do pracy w pozycji siedzącej - na kółkach. - Podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej, demontowalny. Płaszczyzna podłokietnika powyżej płaszczyzny blatu roboczego. |  |  |  |
|  | Zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową z powłoką antybakteryjną. |  |  |  |
|  | Dwa sensory przepływu powietrza z kompensacją temperaturową, jeden dla strumienia laminarnego i jeden dla pomiaru kurtyny ochronnej. |  |  |  |
|  | Funkcja: - Obniżania szyby frontowej poniżej poziomu blatu roboczego dla umożliwienia umycia górnej części wewnętrznej strony szyby frontowej. - Stand-by - zmniejszona wydajność wentylatora dla ochrony personelu i produktu podczas nie używania komory oraz oszczędności energii. - Szybkiej gotowości komory do pracy poprzez automatycznie uruchomienie wentylatora i oświetlenia przy ustawieniu szyby do pozycji roboczej. - Ograniczenia dostępu do funkcji komory dla administratora i operatorów. |  |  |  |
|  | Komora wyposażona w silnik typu EC (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej. |  |  |  |
|  | Przekaźnik bezpotencjałowy umożliwiający synchronizację pracy komory z zewnętrznym układem wentylacji oraz z centralnym systemem alarmowym. |  |  |  |
|  | Regulacja balansu proporcji przepływu powietrza re-cyrkulowanego i wylotowego. |  |  |  |
|  | Wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera. |  |  |  |
|  | Pobór mocy < 200W. Zasilanie 230V/50Hz. |  |  |  |
|  | Wykonawca wykona rozruch urządzenia i testy sprawdzające istotne dla bezpiecznej pracy elementy komory, włączenie z: - Badaniem natężenia przepływu powietrza wg normy EN 12469:2000 (lub równoważnej) - Przepływu powietrza skierowanego ku dołowi. - Przepływu powietrza skierowanego ku wnętrzu. wykonanego za pomocą anemometru posiadającego świadectwo wzorcowania. - Testem szczelności i integralności wg normy EN 12469:2000 (lub równowa-żnej) filtrów głównego i wylotowego metodą aerozolową przy użyciu certyfiko-wanego fotometru. - Kalibracją miernika przepływu powietrza komory oraz weryfikacją poprawności działania alarmów przepływów powietrza i położenia szyby frontowej. - Wykonawca wystawi świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań określonych normą EN12469:2000 (lub równoważną) i wymagań producenta. |  |  |  |

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi. |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Dokumenty składające się na ofertę. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie. - Deklaracja zgodności producenta potwierdzająca, że urządzenie spełnia II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469 lub równoważną. - Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub DTR i/lub inne dokumenty) oferowanego przedmiotu zamówienia. UWAGI: - Funkcje urządzenia i/lub parametry techniczne zawarte w załączonych materiałach informacyjnych, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli opisu przedmiotu zamówie-nia (załącznik nr 2) z zastrzeżeniem, że materiały informacyjne muszą zawierać potwierdzenie parametrów, jeżeli są one oceniane w kryte-rium „OcenaTechniczna“. W sytuacji, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości co do prawdziwości parametrów zaoferowanego sprzętu może wystąpić do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatko-wych materiałów informacyjnych potwierdzających parametry wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. - Materiały informacyjne - prospekty, karty katalogowe, foldery, itp. powinny mieć charakter powszechny i ogólnodostępny i nie stanowić materiałów wytworzonych na potrzeby niniejszego zapytania ofertowego, a zatem Zamawiający nie dopuszcza powielania opisu przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentach zamówienia. - Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego poszczególnych parametrów (numer z oznaczeniem jakiego parametru/wyposażenia dotyczy). |
|  | Wymagania odnośnie instruktażu stanowiskowego i dokumentów dostarcza-nych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz wymagania dotyczące gwarancji i serwisu wymienione są odpowiednio w załącznikach nr 6 i 5. |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe (jeśli dotyczy) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: - Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. - Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) będzie dostarczana i instalo-wana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. - Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |

Załącznik nr 5

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

związane z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

Komory laminarnej - 1 szt.

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do

Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

| Lp. | WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
|  | Pod określeniem "urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramo-wanie (jeśli dotyczy), dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia. |
|  | Okres gwarancji na urządzenie wynosi 36 miesięcy, rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia. |
|  | Okres rękojmi na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące. |
|  | Zamawiający wymaga by Wykonawca przeprowadził w okresie gwarancji jeden bezpłatny przegląd serwisowy urządzenia. Przegląd będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji. Przegląd serwisowy będzie zakończony protokołem i wystawieniem zaświadcze-nia potwierdzającego prawidłowe działanie urządzenia. Gwarancyjne przeglądy konserwacyjne/serwisowe będą wykonane na koszt Wykonawcy. Również ewentualne koszty materiałów i części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Przegląd/przeglądy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem danego urządzenia. |
|  | W okresie gwarancji naprawy urządzenia będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym będą na koszt Wykonawcy. |
|  | Wykonawcą ww. napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia lub w karcie technicznej. |
|  | Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku, chyba że poszczególne zapisy w karcie gwarancyjnej, paszporcie technicznym lub w karcie technicznej są korzystniejsze dla Zamawiającego. |
|  | Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum w ciągu 3 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu. |
|  | Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 5 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. |
|  | Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu. |
|  | Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. |
|  | Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji. |
|  | Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 6 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. |

Załącznik nr 6

PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ

związana z wykonaniem zamówienia w zakresie dostarczenia, rozładunku, wniesienia, zainstalowania, uruchomienia

Komory laminarnej - 1 szt.

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do

Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

| Lp. | PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZEŃ |
| --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń. Również w sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę przy pomocy firmy kurierskiej, dostawa, wniesienie oraz ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez Użytkownika, należy do Wykonawcy (w tym przypadku do firmy kurierskiej). Wyklucza się również zostawianie dostarczanych urządzeń przed budynkiem lub w miejscu innym niż docelowe (czyli w pomieszczeniu, w którym urządzenie będzie użytkowane). Przed podpisaniem protokołu odbioru całkowitą odpowiedzialność za pozostawione urządzenia ponosi Wykonawca. |
|  | Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotów dostawy przed wpływem jakichkol-wiek szkodliwych czynników. |
|  | Urządzenie zostanie dostarczone oraz ustawione w miejscu wskazanym przez Bezpośredniego Użytkownika. |
|  | Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa. |
|  | Instalowanie i uruchamianie urządzeń/systemu musi być dokonane zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, wydaną przez producenta. |
|  | Dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie obejmuje: Instruktaż stanowiskowy w języku polskim (termin do uzgodnienia z Bezpo-średnim Użytkownikiem) w miejscu zainstalowania przedmiotu zamówienia, dla liczby osób wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia i jego konserwacji. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym i czystym. |
|  | Do Wykonawcy należy zabranie ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonym wyposażeniu z pomieszczeń do których dostarczono wyposażenie oraz z wszystkich innych pomieszczeń i miejsc, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. W/w pomieszczenia Wykonawca zobowiązany jest pozostawić czyste |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika / Zamawiającego przed podpisa-niem bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Procedura odbioru urządzeŃ |
|  | Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona Zamawiającemu wyłącznie po: dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. |
|  | Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy czterech osób: - Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia; - Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia; - Osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia UMB. |
|  | Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach. |
|  | Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów): - Paszport techniczny - Instrukcję obsługi urządzenia. - Kartę gwarancyjną. - Dokumenty wystawione po rozruchu urządzenia i testach sprawdzających. |
|  | Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. |

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego *) ………………….…………………………

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne przed-stawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.

....………….........………...…………

podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

*) Wypełnia Wykonawca