Załącznik nr 1

# FORMULARZ CENOWY

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Mikroskop laboratoryjny z kamerą cyfrową - 1 kpl.

Nazwa i adres Wykonawcy: *)

Model: *)

Producent - pełna nazwa: *)

Kraj producenta: *)

Rok produkcji: minimum 2025 r.

Wartość netto PLN *)……………………………………

Wartość brutto PLN *)…………………………………

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego: *)		………………………………………………………………

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać nazwę i oznaczenia urządzenia (model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO, zamieszczoną na stronie: http://zamowienia.umb.edu.pl/

…………………………………………………                  (podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)	  przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Mikroskop laboratoryjny z kamerą cyfrową - 1 kpl.

Nazwa i adres Wykonawcy: *)

Model: *)

Producent - pełna nazwa/ Kraj producenta: *)………………………………………………………………………………

Rok produkcji: minimum 2025 r.

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego: *)

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać nazwę i oznaczenia urządzenia (model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych.

## WYMAGANIA TECHNICZNE, UŻYTKOWE I FUNKCJONALNE

- Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nierekondycjonowany.

- Mikroskop

- Mikroskop w układzie odwróconym,  laboratoryjny klasy badawczej, przystosowany do obserwacji rutynowych i specjalistycznych.

- Stabilny statyw zintegrowany z pokrętłem regulacji natężenia oświetlenia.

- System ogniskowania: współosiowa, dwustronna śruba mikro- i makroregulacyjna.

- Wbudowany oświetlacz LED do światła przechodzącego o trwałości ≥ 20 000 godzin.

- Płynna regulacja intensywności światła.

- System optyczny

- Optyka korygowana na nieskończoność.

- Możliwość pracy w kontraście fazowym oraz inwersyjnym.

- Kondensor z uchwytami filtrów i regulowaną przesłoną aperturową.

- Pod kondensorem uchylna płytka optyczna zmniejszająca ilość światła białego podczas obserwacji fluorescencyjnych.

- Wsuwka z pierścieniem do kontrastu fazowego współpracująca z obiektywami co najmniej: 4x, 10x, 20x, 40x.

- Możliwość rozbudowy o:

- Wkładkę do kontrastu inwersyjnego.

- Wkładkę z przesłoną dedykowaną do obiektywu 2x.

- Moduł fluorescencyjny.

- Głowica i okulary

- Nasadka binokularowa, zintegrowana z korpusem mikroskopu.

- Kąt nachylenia: 45° (tolerancja ±5°).

- Regulowany rozstaw okularów.

- Indywidualna regulacja dioptrii w obu torach optycznych.

- Możliwość ustawienia okularów w pozycji górnej lub dolnej.

- Okulary szerokopolowe z polem widzenia FN = 22.

- Zwijane osłonki gumowe, trwale zamocowane do nasadki.

- Obiektywy

- Uchwyt rewolwerowy mieszczący co najmniej 4 obiektywy o długości optycznej 45 mm.

- Fluorytowe obiektywy:

- 10x, NA ≥ 0,30, WD ≥ 10 mm, przystosowany do kontrastu fazowego.

- 40x LWD, min. NA = 0,50, WD = 3–4,2 mm, długodystansowy, przystosowany do kontrastu fazowego .

- Stolik

- Zakres ruchu w osiach XY.

- Wyposażony w odchylaną nakładkę do umieszczania płytek titracyjnych i butelek hodowlanych (np. 1-litrowych).

- Możliwość montażu wkładki z prowadnicami umożliwiającej obserwację szkiełek podstawowych, szalek Petriego, płytek Terasaki i butelek – bez wymiany adaptera.

- Tor optyczny / Kamera

- Zintegrowany port na kamerę cyfrową.

- Możliwość płynnego przełączania toru optycznego:

- Obraz 100% w okularach / 0% w kamerze.

- Obraz 0% w okularach / 100% w kamerze.

- Kamera cyfrowa

- Matryca CMOS o wielkości co najmniej 1/1.8 cala lub równoważna pod względem czułości i jakości obrazu.

- Rozdzielczość maksymalna nie mniejsza niż: 6,4 MP.

- Wielkość pojedynczego piksela nie mniejsze niż: 2,0 μm × 2,0 μm.

- Zakres ekspozycji co najmniej: od 13 μs do 15 s.

- Współczynnik adaptacji optycznej: 0,5×.

- Obsługiwane tryby pracy co najmniej:

- 3088 × 2076 (pełna rozdzielczość)

- 2072 × 2072 (format kwadratowy)

- 1544 × 1038 (sub-sampling 2×2, tryb szybkiego odczytu)

- 1544 × 1038 (binning 2×2, zwiększona czułość)

- 1920 × 1080 (Full HD)

- Częstotliwość odświeżania co najmniej: do 45 kl./s w maksymalnej rozdzielczości.

- Oprogramowanie

- Podgląd obrazu na żywo (live view).

- Rejestracja zdjęć i wideo.

- Automatyczny i ręczny balans bieli.

- Analiza histogramu ekspozycji.

- Narzędzia pomiarowe (długość, obwód, pole, kąt).

- Nakładanie grafik (strzałki, okręgi, prostokąty).

- Eksport obrazów: TIFF, JPG

- WYMAGANIA OGÓLNE

  - Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi.

  - Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. (jeśli dotyczy) oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów.

  - Wymagania odnośnie instruktażu stanowiskowego i dokumentów dostarczanych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące  gwarancji i serwisu wymienione są odpowiednio w załącznikach nr: 6 i 5 do SWZ.

  - Wszelkie oprogramowanie komputerowe (jeśli dotyczy) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim:

- Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia.

- Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika.

- Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika.

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji  warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

…………………………………………………                  (podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)	  przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 3

# OCENA TECHNICZNA – CZĘŚĆ NR 1

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Mikroskop laboratoryjny z kamerą cyfrową - 1 kpl.

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać w pozycji „Parametry i funkcje oferowane” – zgodnie ze stanem faktycznym – oferowaną wartość ocenianego parametru i/lub oferowaną funkcję

Parametry i funkcje oceniane:

- Obiektyw fluorytowy długodystansowy 40x LWD, min. NA = 0,60, WD = 3–4,2 mm,  do kontrastu fazowego.

Skala oceny w punktach  - 0 / 10

- Wielkość pojedynczego piksela w kamerze cyfrowej nie mniejsze niż: 2,4 μm × 2,4 μm.

Skala oceny w punktach  - 0 / 10

Parametry i funkcje oferowane *):

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………                  (podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)	  przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 4

OCENA WARUNKÓW GWARANCJI

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Mikroskop laboratoryjny z kamerą cyfrową - 1 kpl.

Oferowany okres gwarancji:

Gwarancja:

- Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.

- Okres punktowany od 24 miesięcy do 60 miesięcy.

- UWAGA:

- długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach,

- w przypadku, gdy Wykonawca:

  - nie wpisze żadnego okresu gwarancji - Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (24 miesiące),

  - wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach - Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium ,,Okres gwarancji” przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół,

  - wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny (12 miesiące) - Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną.

…………………………………………………                  (podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)	  przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 5

# WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Mikroskop laboratoryjny z kamerą cyfrową - 1 kpl.

## WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO

- Pod określeniem "urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie, dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia.

- Okres gwarancji na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia.

- Okres rękojmi na urządzenia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące.

- W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań wytwórcy będą wykonane na koszt Wykonawcy.

- Przeglądy konserwacyjne / serwisowe i testy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem danego urządzenia.

- O ile producent urządzenia przewiduje przeglądy w trakcie trwania gwarancji, wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji co najmniej jeden przegląd urządzenia. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji.

- Wykonawcą ww. przeglądów i napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej przez Zamawiającego karcie technicznej lub w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia.

- Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w SWZ, chyba że poszczególne zapisy w karcie lub paszporcie są korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia.

- Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum 
w ciągu 3 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu.

- Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

- Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonym od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji.

- Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 8 lat od daty protokołu odbioru.

- Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

…………………………………………………                  (podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)	  przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 6

# PROCEDURA DOSTAW I ODBIORÓW URZĄDZEŃ

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Mikroskop laboratoryjny z kamerą cyfrową - 1 kpl.

## PROCEDURA DOSTAW URZĄDZEŃ

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia.

- Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń.

- Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników.

- Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez  Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną.

- Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym.

- Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały.

- Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika/Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru.

- PROCEDURA ODBIORU URZĄDZENIA

- Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona i przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie: po dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia.

- Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób:

- Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia;

- Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia;

- Osoby odpowiedzialnej (lub upoważnionej) za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia UMB.

- Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów):

- Instrukcję stanowiskową / instrukcję obsługi urządzeń w języku polskim w wersji papierowej i/lub w wersji  elektronicznej (np.: pendrive, CD),

- Kartę gwarancyjną,

- Paszport techniczny urządzenia.

Uwaga: Przed podpisaniem protokołu odbioru, w celu weryfikacji zgodności dostarczonego sprzętu z wymaganiami technicznymi lub funkcjonalnymi przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających, że dostarczony przedmiot zamówienia spełnia ustalone w umowie i załącznikach do niej wymagania, parametry i funkcje.

  - Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia.

…………………………………………………                  (podpisy i pieczątki upełnomocnionego (-ych)	  przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy) *)

*) Wypełnia Wykonawca