## Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

# Opis przedmiotu zamówienia

### Przenośna pętla indukcyjna Digi RS-T lub równoważna

- do wykorzystania w kontakcie z os. z aparatem słuchowym - zasięg co najmniej do 2 m od urządzenia - czuły mikrofon krawatowy LM90 - pętla Neckloop NL 100 - słuchawki nagłówne EM 201 - akumulator niklowy - stacja dokująca do akumulatorków na dwa sloty CHG2 - niewielkie gabaryty - możliwość regulacji wzmocnienia i tonów - funkcja szybkiej gotowości do użytku - zgodna z najnowszymi normami

Pętla indukcyjna stanowiskowa 2-SmartLoop lub równoważna

- do wykorzystania w kontakcie z os. z aparatem słuchowym - zasięg co najmniej do 2 m od urządzenia - czuły mikrofon - niewielkie gabaryty - możliwość regulacji wzmocnienia i tonów - prosta w obsłudze - funkcja szybkiej gotowości do użytku - zgodna z najnowszymi normami

### Lupa elektroniczna Clover 75 lub równioważna

- ułatwiająca odczyt informacji/dokum. przez OzN wzroku - - duże i wygodne przyciski - Parametry minimum: -7" wyświetlacz LCD z możliwością ustawienia jasności - port USB - szeroki zakres powiększania 2-22x - działanie na baterii - w zestawie futerał ochronny i ładowarka

Klawiatura Keys-U-See lub równoważna

- duże powiększone, wysokokontrastowe klawisze - QWERTY (103 klawisze) z klawiaturą numeryczną - Wszystkie klawisze funkcyjne - Mysz w zestawie

BigTrack 2 specjalistyczna mysz komputerowa (lub równoważna)

- Duże rozmiary ułatwiające korzystanie z urządzenia przy użyciu palców, całej dłoni lub stopy, - wytrzymała konstrukcja, - połączenie bezprzewodowe przez Bluetooth lub dołączony bezprzewodowy adapter USB typu A, - możliwość użycia zewnętrznych przełączników ułatwień dostępu do kliknięcia lewym i prawym przyciskiem myszy (przełączniki nie wchodzą w skład zestawu), - możliwość blokowania operacji „przeciągnij i upuść”, - czujnik myszy laserowej o niskim poborze mocy zmniejszający zużycie energii o 80% w porównaniu z oryginalną konstrukcją przewodowego BIG Tracka, - kompatybilność z większością urządzeń zgodnych z MacOS, iOS, Windows, ChromeOS i Android wyposażonych w odbiornik Bluetooth.

Pętla Indukcyjna P-Loop 2.0 C lub równoważna

- wygodne przenoszenie - zestaw umieszczony w walizce na kółkach z uchwytem teleskopowym, - duży zasięg nagłośnienia – 150 m kw - dwa wejścia XLR – mikrofonowe / liniowe - zasilanie – 110 – 240 V, - podłączenie pętli – gniazdo 6,3 mm typu jack, - wyjście pętli, prąd maksymalny – 16 App, napięcie maksymalne 24 Vpp, zakres częstotliwości - 70-5000 Hz +/-3 dB, zniekształcenia - <1%, - wejścia – mic/line lewe - XLR: 1,5-185 mVrms (zasilanie Phantom 24 V), mic/line prawe XLR: 45 mV-5 Vrms, line - RCA 75 mV-10V, - wyjście line out RCA, - dynamika - 40-70 dB, - czas ataku - 2-500 ms, - czas powrotu - 0,5-20 dB/s, - regulatory sygnału wejściowego i wyjściowego prądu pętli – XLR (Mic/Line), - diody LED – zasilanie – żółta, prąd pętli – niebieska, sygnał wejściowy – zielona, - wymiary – 450 x460 x 195 mm (wys. x dł. x szer.), - waga – 8 – 10 kg. - wersja mogąca działać samodzielnie - wyposażona w bezprzewodowy mikrofon do ręki plus - dodatkowo wyposażona w bezprzewodowy mikrofon nagłowny - dwukanałowy nadajnik.