###### Załącznik nr 2 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

CENTRUM DYDAKTYCZNO- EDUKACYJNE UMB

Fantom dziecka BLS- 2 szt.

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać poniżej nazwę i oznaczenie zaoferowanego urządzenia (typ/model/, pełną nazwę i kraj producenta.

Fantom dziecka BLS- 2 szt.

Typ/Model/ (jeśli dotyczy): …………………………………………………………………….

Producent - pełna nazwa ………………………………………………………………………………………………………

Kraj producenta: …………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: 2025/2026……………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

## WYMAGANIA TECHNICZNE, UŻYTKOWE I FUNKCJONALNE

Fantom dziecka BLS- 2 szt.

| L.p. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Przeznaczenie i ogólne możliwości: - Fantom dziecka BLS powinien służyć do nauki różnorodnych procedur pielęgniarskich oraz ratunkowych, w tym resuscytacji krążeniowo–oddechowej, intubacji, wentylacji oraz opieki pielęgnacyjnej. - Model powinien realistycznie odwzorowywać dziecko w wieku co najmniej 5 lat, z miękką skórą twarzy, uformowanymi włosami i realistyczną budową anatomiczną klatki piersiowej z odwzorowanymi organami wewnętrznymi. - Fantom powinien umożliwiać ćwiczenia w zakresie RKO z monitorowaniem poprawności wykonywanych uciśnięć i oddechów ratunkowych, a także różnorodne procedury medyczne i pielęgnacyjne. |
|  | Funkcje i cechy fantomu Fantom powinien posiadać co najmniej następujące funkcje: - możliwość otwierania i zamykania oczu osadzonych w realistycznym oczodole (ćwiczenia okulistyczne), - ruchome stawy: łokciowe, nadgarstkowe, kolanowe i skokowe, realistyczne dłonie, stopy oraz palce, - realistyczna budowa jamy klatki piersiowej z odwzorowanymi narządami wewnętrznymi, - możliwość rozłączania fantomu w talii (łatwiejsze przechowywanie), - możliwość wykonywania ćwiczeń bandażowania i mycia, - możliwość wprowadzania zgłębników przez nos i usta, symulacja karmienia oraz płukania żołądka, - możliwość założenia zgłębnika gastrostomijnego, - możliwość pielęgnacji stomii: kolostomii, ileostomii, urostomii, - możliwość wymiany wewnętrznych zbiorników oraz wymiennych genitaliów, - możliwość cewnikowania pęcherza moczowego oraz wykonywania lewatywy, - możliwość podawania leków doodbytniczo, - możliwość wykonywania iniekcji domięśniowych (co najmniej w mięsień naramienny i udo), - możliwość intubacji przez nos i usta, w tym intubacji palcowej, - możliwość ćwiczenia odsysania wydzieliny, - możliwość wentylacji dodatnim ciśnieniem, - możliwość wykonywania uciśnięć klatki piersiowej, - możliwość wykonywania iniekcji doszpikowych, - możliwość wkłucia dożylnego w ramię z wyczuwalnym tętnem. |
|  | Sterowanie i monitorowanie - Fantom powinien współpracować z tabletem sterującym z ekranem dotykowym o przekątnej nie mniejszej niż 8”, z oprogramowaniem w języku polskim. - Oprogramowanie powinno umożliwiać: - monitorowanie poprawności wykonywanych procedur RKO, - zapis i analizę wyników, - obsługę scenariuszy ćwiczeniowych. |
|  | Wyposażenie minimalne Każdy fantom powinien być dostarczony z następującym wyposażeniem: - fantom ubrany w koszulkę i spodenki, - torba do przechowywania i transportu, - tablet z oprogramowaniem w języku polskim (min. 8”), - instrukcja obsługi w języku polskim. |

## WYMAGANIA OGÓLNE

  - Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie powystawowy, produkowany seryjnie,

  - Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi,

  - Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje (w szczególności deklaracje zgodności CE świadczące o zgodności urządzeń z europejskimi warunkami bezpieczeństwa oraz certyfikaty zgodności CE, jeśli zaoferowane urządzenie je posiada), itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów.

  - Wszelkie oprogramowania komputerowe wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być w języku polskim i/lub   języku angielskim:

- licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia,

- aktualizacja oprogramowania będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika,

- aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich, będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika.

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy:

Załącznik nr 4 do SWZ

# OCENA WARUNKÓW GWARANCJI

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do

CENTRUM DYDAKTYCZNO- EDUKACYJNE UMB

Fantom dziecka BLS- 2 szt.

Oferowany okres gwarancji:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gwarancja:

- Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące

- Okres punktowany od 24 miesięcy do 36 miesięcy.

- UWAGA:

- długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach,

- w przypadku, gdy Wykonawca:

- nie wpisze żadnego okresu gwarancji - Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (24 miesięcy),

- wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach - Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium ,,Okres gwarancji” przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół,

- wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny (24 miesięcy) - Zamawiający odrzuci ofertą jako niezgodną z SWZ.

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy:

Załącznik nr 5 do SWZ

# WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do

CENTRUM DYDAKTYCZNO- EDUKACYJNE UMB

Fantom dziecka BLS- 2 szt.

WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO

- Pod określeniem "urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie, dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia.

- Okres gwarancji na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia.

- Okres rękojmi na urządzenia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące.

- W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań wytwórcy będą wykonane na koszt Wykonawcy.

- Przeglądy konserwacyjne / serwisowe i testy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem danego urządzenia.

- Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji co najmniej jeden przegląd urządzenia rocznie. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji.

- Wykonawcą ww. przeglądów i napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej przez Zamawiającego karcie technicznej lub w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia.

- Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w SWZ, chyba że poszczególne zapisy w karcie lub paszporcie są korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia.

- Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum 
w ciągu 1 dnia roboczego (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu.

- Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

- Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonym od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji.

- Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 10 lat od daty protokołu odbioru.

- Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy:

Załącznik nr 6 do SWZ

# PROCEDURA DOSTAW I ODBIORÓW URZĄDZEŃ

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

### CENTRUM DYDAKTYCZNO- EDUKACYJNE UMB

Fantom dziecka BLS- 2 szt.

## PROCEDURA DOSTAW URZĄDZEŃ

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia.

- Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej  oraz jej wdrożenie, będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń.

- Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników,

- Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną.

- Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. Wykonawca ponosi też koszty ewentualnych robót budowlanych, związanych z dostosowaniem np. stropu lub ścian w pomieszczeniu w którym zostanie zainstalowane urządzenie. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja 
i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym.

- Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały.

- Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika/Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru.

## PROCEDURA ODBIORU URZĄDZEŃ

- Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona i przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie: po dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. Wymaga się zgłoszenia gotowości nie później niż na 1 dzień przed terminem odbioru.

- Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób:

- wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia,

- bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia,

- osoby odpowiedzialnej (lub upoważnionej) za realizację przedmiotu zamówienia 
z Działu Zaopatrzenia UMB.

- Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów):

- instrukcje obsługi urządzenia;

- kartę gwarancyjną;

- paszport techniczny urządzenia;

Uwaga: Przed podpisaniem protokołu odbioru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy złożenia wyjaśnień potwierdzających, że parametry dostarczonego przedmiotu zamówienia są zgodne z parametrami urządzenia zaoferowanego w ofercie i zweryfikowanymi pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi na etapie oceny ofert.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy: