## Formularz
Część 1
Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia - formularz ofertowy na dostawę resuscytatorów
Lp | Opis | Wielkość opakowania | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent oferowanego produktu* | nr katalogowy oferowanego produktu*
A | Resuscytator dla dorosłych z rezerwuarem tlenu i maskami dla dorosłych przeznaczony do wentylacji pacjentów dorosłych. Objętość resuscytatora nie mniej niż 1450 ml. Maksymalna objętość oddechowa 1000 ml. Możliwość podłączenia zaworu PEEP za zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Rezerwuar tlenu o objętości nie mniejszej niż 1450 ml. Zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O. Złącze do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji. Pojedyncza membrana w zaworze pacjenta. Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni trwale zintegrowany z workiem silikonowym. Obrotowe połaczenie zaworu pacjenta z workiem. Obrotowe połaczenie maski z zaworem pacjenta. Maski silikonowe z otwartym mankietem w romiarze 5 oraz 4. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp. 134 °C) włacznie z maską i rezerwuarem tlenu. Produkt nie zawiera w swoim składzie niebezpiecznych substancji: kadmu, rtęci, ołowiu ani sześciowartościowego chromu. Deklaracja zgodności CE, oświadczenie DNSH. | ZESTAW | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0
B | Resuscytator noworodkowy przeznaczony do wentylacji niemowląt/noworodków. Objętość resuscytatora nie mniejsza niż 220 ml. Maksymalna objętość oddechowa 150 ml. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Rezerwuar tlenu o objętości co najmniej 1000 ml. Zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O. Złacze do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji. Pojedyncza membrana w zaworze pacjenta. Obrotowe połączenie maski z zaworem pacjenta. Maski silikonowe z otwartym mankietem w rozmiarach 1 oraz 0. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp. 134 °C) włącznie z maską i rezerwuarem tlenu. Produkt nie zawiera w swoim składzie niebezpiecznych substancji: kadmu, rtęci, ołowiu ani sześciowartościowego chromu. Deklaracja zgodności CE, oświadczenie DNSH. | ZESTAW | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0
C | Resuscytator do dzieci przeznaczony do wentylacji dzieci. Objętość resuscytatora nie mniejsza niż 600 ml. Maksymalna objetość oddechowa 450 ml. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Rezerwuar tlenu o objętości co najmniej 1450 ml. Zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O. Złącze do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych podczss wentylacji. Pojedyncza membrana w zaworze pacjenta. Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni trwale zintegrowany z workiem silkonowym. Obrotowe połączenie zaworu pacjenta z workiem. Obrotowe połączenie maski z zaworem pacjenta. Maski silikonowe z otwartm mankietem w rozmiarach 3 oraz 2. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp. 134 °C) włacznie z maską i rezerwuarem tlenu. Produkt nie zawiera w swoim składzie niebezpiecznych substancji: kadmu, rtęci, ołowiu ani sześciowartościowego chromu. Deklaracja zgodności CE, oświadczenie DNSH. | ZESTAW | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0
D | Resuscytaor ręczny silikonowy dla dorosłych wyposażony w maskę i rezerwuar tlenu. Maska twarzowa: silikonowa z pompowanym mankietem. Możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Objętość worka nie mniejsza niż 1000 ml. Produkt nie zawiera w swoim składzie niebezpiecznych substancji: kadmu, rtęci, ołowiu ani sześciowartościowego chromu. Deklaracja zgodności CE, oświadczenie DNSH. | SZTUK | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Razem wartość brutto części nr 1 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | -
Wykonawca jest zobowiązany do podania producenta i numeru katalogowego oferowanego produktu
(kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)
Wsparcie ze środków Planu Rozwojowego Przedsięwzięcia pn. „Budowa, modernizacja i doposażenie obiektów dydaktycznych do celów kształcenia przedklinicznego w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” będącego elementem Inwestycji D2.1.1 pn. „Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne”