ZAŁĄCZNIK NR 1a

# FORMULARZ CENOWY – CZEŚĆ NR 3

Narzędzie do szkolenia z zakresu higieny rąk - 12 kpl.

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Centrum Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Nazwa i adres Wykonawcy:

Model:

Producent - pełna nazwa:

Kraj producenta:

Rok produkcji nie wcześniej niż 2025:

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

Wartość netto PLN……………………………………

Wartość brutto PLN…………………………………

UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać poniżej nazwę i oznaczenie zaoferowanego urządzenia (model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych.

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZEŚĆ NR 3

Narzędzie do szkolenia z zakresu higieny rąk - 12 kpl.

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Centrum Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

## WYMAGANIA TECHNICZNE, UŻYTKOWE I FUNKCJONALNE

  - Charakterystyka ogólna

- Urządzenie przenośne, w formie skrzynki, przeznaczone do szkolenia z zakresu prawidłowej higieny rąk.

- Wbudowane źródło światła UV umożliwiające wizualizację miejsc niedokładnie umytych lub zdezynfekowanych.

- Działanie urządzenia nie wymaga stosowania ciemni ani dodatkowych pomieszczeń.

  - Funkcjonalność dydaktyczna

- Umożliwia naukę prawidłowej techniki mycia i dezynfekcji rąk.

- Dzięki zastosowaniu środka fluorescencyjnego (świecącego w świetle UV) pozwala szybko zidentyfikować błędy w higienie rąk.

- Umożliwia prezentację obrazu na zewnętrznych ekranach (monitor, telewizor, rzutnik) za pomocą dołączonej kamery i przewodu HDMI lub równoważnego rozwiązania.

  - Parametry użytkowe

- Wymiary zewnętrzne: około 35 × 25 × 25 cm (dopuszczalne odchylenie ±10%), zapewniające mobilność urządzenia i możliwość wygodnego użytkowania w warunkach szkoleniowych.

- Waga urządzenia: nie większa niż 5 kg.

- Konstrukcja kompaktowa i lekka, przystosowana do transportu i wykorzystania zarówno w szkoleniach wewnętrznych, jak i wyjazdowych.

  - Wyposażenie minimalne

- Jednostka szkoleniowa z wbudowanym źródłem światła UV.

- Środek fluorescencyjny (np. balsam/płyn świecący w świetle UV).

- Zasilacz.

- Kamera umożliwiająca rejestrację obrazu wewnątrz urządzenia.

- Kabel HDMI lub równoważny przewód do transmisji obrazu.

- Torba do przechowywania i transportu zestawu.

  - Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany.

## WYMAGANIA OGÓLNE

  - Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi.

  - Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. (jeśli dotyczy) oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów.

  - Wymagania odnośnie instruktażu stanowiskowego i dokumentów dostarczanych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące  gwarancji i serwisu wymienione są odpowiednio w załącznikach nr: 6 i 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

  - Wszelkie oprogramowanie komputerowe (jeśli dotyczy) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim:

- Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia.

- Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika.

- Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika.

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji  warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 2a

# TABELA ZGODNOŚCI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z ZASADĄ DNSH 
(DO NO SIGNIFICANT HARM) – CZEŚĆ NR 3

Narzędzie do szkolenia z zakresu higieny rąk - 12 kpl.

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Centrum Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Zamówienie realizowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i podlega obowiązkowi zapewnienia zgodności z zasadą „nieczynienia poważnych szkód” dla środowiska (DNSH), o której mowa w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088

| I. | # WYMAGANIA dotyczące przedmiotu zamówienia wynikające z zasady DNSH |
| --- | --- |
|  | wyposażenie medyczno-dydaktyczne - Oferowany przedmiot zamówienia został zaprojektowany i wyprodukowany w sposób zgodny z zasadą DNSH, uwzględniając jego cykl życia – od produkcji, przez użytkowanie, aż po utylizację Dokument/y potwierdzający/ce spełnianie wymagania*: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………. - Przedmiot zamówienia nie zawiera substancji niebezpiecznych (m.in. PVC, ftalany, ołów), zgodnie z REACH1 i RoHS2, chyba że są niezbędne i zastosowano bezpieczne alternatywy lub zamienniki). Dokument/y potwierdzający/ce spełnianie wymagania*: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………. - Przedmiot zamówienia ma wysoką efektywność energetyczną (np. klasa energetyczna, tryby oszczędzania energii, energooszczędne zasilanie, energooszczędne komponenty elektroniczne, automatyczne wyłączanie), Dokument/y potwierdzający/ce spełnianie wymagania*: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………. - Przedmiot zamówienia został zaprojektowany z uwzględnieniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (np. możliwość demontażu, naprawy, recyklingu) Dokument/y potwierdzający/ce spełnianie wymagania*: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………. - Konstrukcja umożliwia długi cykl życia produktu (np. możliwość naprawy, rozbudowy, serwisu, wymiany części), Dokument/y potwierdzający/ce spełnianie wymagania*: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………. - Producent prowadzi politykę środowiskową ograniczającą w cyklu produkcyjnym emisję CO₂, zużycie wody i odpadów. Dokument/y potwierdzający/ce spełnianie wymagania*: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………. - W produkcji zostały wykorzystane materiały nadające się do recyklingu, preferowane materiały biodegradowalne lub łatwe do spalenia bez emisji toksyn. Dokument/y potwierdzający/ce spełnianie wymagania*: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………. - Przedmiot zamówienia został wykonany z minimalnym udziałem plastiku, o ile jest to możliwe bez utraty właściwości ochronnych. Dokument/y potwierdzający/ce spełnianie wymagania*: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………. - Opakowania zbiorcze i jednostkowe są minimalizowane, przyjazne środowisku (np. karton, tektura, folia PE z recyklingu, wypełniacze z materiałów biodegradowalnych) a ich elementy powinny nadawać się do recyklingu. Dokument/y potwierdzający/ce spełnianie wymagania*: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………. * dokumenty spośród wymienionych w cz. II DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ Z ZASADĄ DNSH |
| II. | # DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ Z ZASADĄ DNSH |
| 1 | W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z zasadą DNSH Wykonawca składa wraz z ofertą |
| 1.1. wyposażenie medyczno-dydaktyczne - certyfikat CE/ deklaracja zgodności UE oraz dokumenty potwierdzające wymagania określone w pkt. I spośród niżej wymienionych (katalog otwarty): - deklaracja zgodności z dyrektywami środowiskowymi (REACH1, RoHS2) lub równoważna, - certyfikat ISO 14001 producenta lub równoważny, - certyfikat ISO 13485 lub równoważny, - certyfikat efektywności energetycznej, - deklaracja środowiskowa produktu (EPD – Environmental Product Declaration) lub równoważny dokument zgodny z ISO 14025, - informacje techniczne dotyczące: użytych materiałów i ich pochodzenia, energooszczędności, długiej żywotności produktu, możliwości naprawy i recyklingu, działań producenta na rzecz ograniczenia śladu węglowego lub odpadów (np. ESG lub równoważny, raport środowiskowy), - certyfikat środowiskowy produktu (np. Blauer Engel) lub równoważny, - deklaracja środowiskowa materiału potwierdzająca np. biodegradowalność, brak PVC, ftalanów, - etykieta ACT lub równoważna, - certyfikat ISO 14024 lub równoważny, - oznakowanie ekologiczne UE, - Świadectwo Czystszej Produkcji (lub równoważne) za wprowadzenie i stosowanie Czystszej Produkcji jako narzędzia Systemu Zarządzania Środowiskowego, stosownie do rozdziału 30 Agendy XXI- Światowego Szczytu Ekologicznego RIO1992, - inne ………………………………………………………………………….. |  |
| 2 | Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające zgodność z zasadą DNSH |
| 1. Wykonawca oświadcza, że realizacja zamówienia odbywać się będzie bez wyrządzania poważnych szkód (jest zgodna z zasadą DNSH „do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”) dla żadnego z celów środowiskowych określonych w art. 9 zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088. Potwierdzeniem zachowania zasady DNSH, jest fakt, że realizacja zamówienia, z uwzględnieniem cyklu życia produktów dostarczanych i świadczonych usług (szczególnie z uwzględnieniem wytwarzania, użytkowania i zakończenia cyklu życia tych produktów i usług) - nie wyrządza poważnych szkód: A) łagodzeniu zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych; B) adaptacji do zmian klimatu, ponieważ nie prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa; C) zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych i morskich, ponieważ nie szkodzi: dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych; lub dobremu stanowi środowiska wód morskich; D) gospodarce o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingowi, ponieważ: działalność ta nie prowadzi do znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu zasobów naturalnych, takich jak nieodnawialne źródła energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapów cyklu życia produktów, w tym pod względem trwałości produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia, ponownego użycia lub recyklingu; działalność ta nie prowadzi do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów niebezpiecznych nienadają-cych się do recyklingu; lub długotrwałe składowanie odpadów nie wyrządza poważnych i długoterminowych szkód dla środowiska; E) zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontroli, ponieważ działalność ta nie prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia tej działalności; F) ochronie i odbudowie bioróżnorodności i ekosystemów, ponieważ działalność ta: w znacznym stopniu nie szkodzi dobremu stanowi i odporności ekosystemów; lub nie jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii. 2. Wykonawca oświadcza, że wytwarzanie, użytkowanie i zakończenie cyklu życia przedmiotu zamówienia nie prowadzi do wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania: a) rtęci i związków rtęci, ich mieszanin i produktów z dodatkiem rtęci, zgodnie z definicją określoną w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017r. w sprawie rtęci; b) substancji, w postaci samoistnej, w mieszaninach lub w wyrobach, wymienionych w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem substancji, w których zapewniono pełne przestrzeganie art. 4 ust. 1 tej dyrektywy. 3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy nie istnieją specyficzne dla przedmiotu zamówienia kryteria oznakowania ekologicznego UE lub gdy producent przedmiotu zamówienia ich nie stosuje, działalność gospodarcza, w ramach której wytwarzany jest sprzęt elektryczny i elektroniczny, spełnia wszystkie kryteria mające zastosowanie do przedmiotu zamówienia określone w pkt. 1.2. Produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załącznika II do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWA-NEGO KOMISJI (UE) 2023/2486 z dnia 27 czerwca 2023 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w zrównoważone wykorzystywanie i ochronę zasobów wodnych i morskich, w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrolę lub w ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem któregokolwiek z innych celów środowiskowych, i zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej. 4. Wykonawca oświadcza, że istnieje możliwość modernizacji i wydłużenia żywotności przedmiotu zamówienia, np. przez wymianę kluczowych komponentów i podzespołów zamiast wymiany całego urządzenia. 5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia został zaprojektowany z uwzględnieniem efektywności energetycznej i materiałów nadających się do recyklingu lub biodegradacji, z myślą o długiej żywotności i możliwości naprawy a jego produkcja i utylizacja nie powoduje istotnych szkód dla środowiska w żadnym z sześciu celów środowiskowych UE. |  |

1 - ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

2 - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 4

# OCENA WARUNKÓW GWARANCJI – CZĘŚĆ NR 3

Narzędzie do szkolenia z zakresu higieny rąk - 12 kpl.

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Centrum Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Oferowany okres gwarancji:

Gwarancja:

- Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.

- Okres punktowany od 24 miesięcy do 60 miesięcy.

- UWAGA:

- długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach,

- w przypadku, gdy Wykonawca:

- nie wpisze żadnego okresu gwarancji - Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (24 miesięcy),

- wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach - Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium ,,Okres gwarancji” przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół,

- wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny (24 miesiące) - Zamawiający odrzuci ofertą jako niezgodną z zapytaniem ofertowym.

Kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy:

ZAŁĄCZNIK NR 5

# WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO – CZĘŚĆ NR 3

Narzędzie do szkolenia z zakresu higieny rąk - 12 kpl.

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Centrum Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

## WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I SERWISU GWARANCYJNEGO

- Pod określeniem "urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie, dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia,

- Okres gwarancji na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia,

- Okres rękojmi na urządzenia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące,

- W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań wytwórcy będą wykonane na koszt Wykonawcy,

- Przeglądy konserwacyjne / serwisowe i testy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem danego urządzenia,

- O ile producent urządzenia przewiduje przeglądy w trakcie trwania gwarancji, wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji co najmniej jeden przegląd urządzenia. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji,

- Wykonawcą ww. przeglądów i napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej przez Zamawiającego karcie technicznej lub w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia,

- Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku, chyba że poszczególne zapisy w karcie lub paszporcie są korzystniejsze dla Zamawiającego,

- Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia,

- Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum 
w ciągu 3 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu

- Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy,

- Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko,

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonym od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu,

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji,

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji,

- Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwis przez co najmniej 8 lat od daty protokołu odbioru,

- Korzystanie z	uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

ZAŁĄCZNIK NR 6

# PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZENIA – CZĘŚĆ NR 3

Narzędzie do szkolenia z zakresu higieny rąk - 12 kpl.

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do:

Centrum Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

## PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZENIA

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia.

- Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń.

- Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników.

- Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez  Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną.

- Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. Wykonawca ponosi też koszty ewentualnych robót budowlanych, związanych z dostosowaniem np. stropu lub ścian w pomieszczeniu w którym zostanie zainstalowane urządzenie. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym.

- W razie konieczności zmodyfikowania istniejących instalacji, które są niezbędne do prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń, Wykonawca - przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia - przedstawi schematy zasilania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed uruchomieniem urządzeń Wykonawca przedstawi protokoły badań instalacji elektrycznych dokonanych przez uprawnionego elektryka.

- Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały.

- Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika/Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru.

## PROCEDURA ODBIORU URZĄDZENIA

- Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona i przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie: po dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia.

- Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób:

- Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia;

- Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia;

- Osoby odpowiedzialnej (lub upoważnionej) za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia UMB.

- Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów):

a)	Instrukcję stanowiskową / instrukcję obsługi urządzeń w języku polskim w wersji papierowej i/lub w wersji  elektronicznej (np.: pendrive, CD),

b)	Kartę gwarancyjną,

- Paszport techniczny urządzenia.

Uwaga: Przed podpisaniem protokołu odbioru, w celu weryfikacji zgodności dostarczonego sprzętu z wymaganiami technicznymi lub funkcjonalnymi przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających, że dostarczony przedmiot zamówienia spełnia ustalone w umowie i załącznikach do niej wymagania, parametry i funkcje.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia.